Jurnal ELKOMIKA





  | Vol. X | No.  X | Halaman XX - XX
ISSN (p): 2338-8323  


                                    [Bulan] [Tahun]
ISSN (e): 2459-9638
Perkasa, T., Rachmat, H.,H.

Perancangan Alat Ukur Sudut Tekuk Lutut Wireless Menggunakan Sensor Gyroscope Berbasis ATMega 328 dan ATMega 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Perancangan Alat Ukur Sudut Tekuk Lutut Wireless Menggunakan Sensor Gyroscope Berbasis ATMega 328 dan ATMega 2560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
[image: image1.png]Li=y(pengujian(x)ccwtpengujian(x)ow)
=

rata —rata =




Teguh Perkasa, Hendi Handian Rachmat
Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional
Email : tghperkasa@gmail.com
ABSTRAK
Pada penelitian ini, sensor Gyroscope digunakan sebagai alat pengukur sudut. Pengukuran sudut ini dilakukan untuk mendiagnosis penyakit pada pasien yang mengalami gangguan atau cedera lutut seperti Osteoporosis (OP), Osteoarthritis (OA) dan lain sebagainya. Selain itu, sudut lutut pun digunakan sebagai variabel diagnosa atau evaluasi pola jalan manusia. Pada penelitian ini digunakan media komunikasi radio frekuensi 2,4 GHz untuk dapat mentransfer data sudut lutut secara wireless. Sensor Gyroscope ditempelkan pada suatu divais mekanik berbahan acrylic sebagai representasi sistem tungkai kaki bawah dan system tungkai kaki atas. Kedua sensor tersebut digunakan untuk mengukur percepatan sudut dari kedua sistem tungkai kaki. Kemudian data tersebut diolah menjadi nilai sudut lutut menggunakan kontroler berbasis Arduino. Pengujian alat ini mencakup pengujian sistem tungkai kaki bawah, sistem tungkai atas dan sistem komunikasi data. Dari hasil dari pengujian diperoleh nilai error dari alat ini adalah 3 derajat untuk sistem tungkai bawah dan 2 derajat untuk sistem tungkai atas. Sistem komunikasi data wireless juga telah berhasil mengirimkan data sudut secara utuh.
Kata Kunci: Arduino, Gyroscope, Radio Frekuensi, Sudut lutut, Wireless, 

                                                       ABSTRACT
Gyroscope sensor was used to measure a knee angle. The angle measurement is useful to diagnose an early symptoms of some patients with disorders or knee injuries such as: Osteoporosis (OP), osteoarthritis (OA) and others. In addition, the knee angle can be used as a variable diagnosis or evaluation of gait analysis. In this study used radio frequency of 2.4 GHz as a medium of communication in order to transfer knee angle data wirelessly. Gyroscope sensor affixed to the lower leg and upper leg in this study using acrylic instead of the lower leg and upper leg. Both of these sensors are used to measure angular acceleration of both legs. Then the data is processed into value-based knee angle using Arduino controller. Testing tool is done by testing each one of the lower limbs and upper limbs and the results of this study were obtained error value of this tool is 3 degrees to the lower leg and 2 degrees to the upper limbs. Wireless data transmission has also success to send data intact.
Keywords: Knee angle, Gyroscope, Wireless, Arduino, radio Frequency

1. PENDAHULUAN
Pengukuran mekanika sendi tulang tubuh manusia seperti sendi lutut merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh tenaga medis untuk mendiagnosa kondisi pasien yang memiliki keluhan nyeri atau cedera lutut. Biasanya pengukuran ini tanpa menggunakan alat khusus, tetapi hanya estimasi saja.

Sebenarnya, informasi ini perlu diukur secara lebih tepat karena dapat menjadi informasi yang sangat berguna bagi tenaga medis seperti dokter spesialis ortopedi dan traumatology dalam mendiagnosa cedera dan memberikan terapi bagi pasien secara tepat. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa sudut tekuk lutut pasien yang memiliki penyakit Osteoarthritis (OA) memiliki sudut yang lebih kecil dibandingkan dengan pasien normal dilihat dari cara berdiri (stance) dan pada posisi berjalan (swing) (McCarthy dkk., 2013).
Data sudut tekuk lutut yang diukur ketika seseorang berjalan dengan lambat atau cepat dan berlari pada suatu rentang waktu tertentu, dapat digunakan untuk menganalisa pola jalan (gait analysis). Pola jalan merupakan suatu gerakan yang melibatkan koordinasi akurat berbagai organ tubuh yang dikontrol oleh susunan saraf pusat, dimana didalamnya mengandung karakteristik ritme, irama, langkah, jarak langkah dan kecepatan (Faried, 2012). Dengan menganalisis cara berjalan pasien maka dapat diketahui juga adanya cedera pada lutut pasien. Dari hasil penelitian Kaufman dan rekan diperoleh bahwa pola jalan seorang pasien yang mengalami cedera akan berbeda (berubah) dikarenakan untuk menahan rasa sakit akibat cederanya (Kaufman dkk., 2001).
Selain itu, ukuran sudut tekuk lutut ini diperlukan juga bagi pasien untuk melakukan proses terapi lutut pasca melakukan pembedahan atau pengobatan lainya. Proses terapi ini dilakukan dengan melatih kaki pasien dengan cara menekuk dan meluruskan sendi lutut secara bertahap dan berkesinambungan yang dimulai dari sudut fleksi lutut terkecil. Biasanya hal ini dilakukan dengan bantuan seorang perawat atau ahli terapis. Namun, proses terapi ini masih dilakukan secara manual dan tanpa alat ukur lutut yang dapat melakukan pengukuran secara kontinyu atau kaki pasien dalam kondisi bergerak. Tenaga medis atau terapis masih mengukur sudut tekuk lutut menggunakan Goniometer, dimana pengukuran hanya dapat dilakukan oleh alat ini dengan mengharuskan kaki pasien dalam posisi diam. Hal ini tentu saja menjadi sulit untuk memperoleh data kemampuan pergerakan lutut pasien dalam kondisi melakukan pergerakan seperti jongkok-berdiri, duduk-berdiri atau berjalan. Dengan melihat kondisi ini, maka dianggap perlu untuk mendesain suatu alat ukur yang dapat mengukur dan merekam sudut tekuk lutut secara kontinyu.
Pada penelitian sebelumnya telah diimplementasikan alat ukur sudut tekuk lutut dengan menggunakan sensor Inertial Measurement Unit (IMU) dengan ketelitian 10 derajat dan pengiriman data masih menggunakan media kabel (Derry, 2016). Dari penelitian ini diketahui bahwa penggunaan media kabel untuk mengirimkan data mempengaruhi pergerakan lutut pasien dan ketelitian hasil pengukuran masih dapat lebih ditingkatkan. Dari hasil penelitian tersebut, maka penelitian saat ini ditujukan untuk melakukan pengembangan alat ukur sudut tekuk lutut dengan ketelitian 5 derajat dan dapat mengirimkan hasil pengukuran ke dalam suatu kontroler secara wireless. 

2. METODOLOGI DAN PERANCANGAN ALAT

2.1
Metodologi Penelitian
Untuk mengimplementasikan sistem alat ukur sudut tekuk lutut wireless ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Gambar 1 memperlihatkan tahapan yang akan dipaparkan. Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini seperti ditunjukkan pada Gambar 1, diawali dengan studi literatur untuk mencari sistem yang paling tepat untuk diimplementasikan, sampai pada pengambilan keputusan apakah alat ini sudah sesuai dengan spesifikasi dan fungsi yang diinginkan.
[image: image8.png]. Terminal v1.93b - 201410308 - by Br@y++ =15 x|

Baudrmte Data bits [Py [-Stop it Handshaking
600 (14400 57600 || 5 @ nore || g q  none.
€120 € 15200 @ 115200 || - g " odd  RTS/CTS
2400 (28800 ¢ 128000 - even || 15  XON/XOFF
|Gk ] cagn ¢ 3 comanll ©7 |l c mak C RTS/CTSSXONAOFE
J T 9800 560 G5 Dockiight V22 (Eval) =15
Setting - - - File Edit Run Tools Help
AutoDis/Comect [~ Tine T~ St
saion 5 >
St | et s [ CRif-sa DS EE| ) 2 2 MR Aam
= [ L Commmunication port closed [Colors&Fonts Mode | COM9 | 115200, Noe, 8,1
CLEAR | [ AuoScrol _Reset Cnt | [13) Send Sequences Communication
me uence ascr | Hex | Decimal | Binai
S sena | Ner Seq | | | inary | ==
Cosccrocies atiotio
Cosccrocies atiotio
|-96<CR><LF> 00110000
s | -95<CR><LE> b el
|-95<CR><LF> 00110000
“oeccro<irs oo o
Cosccrocies oosictio
Cosccrocies o ooy
Receive Sequences Cosccrocies
i aotiooot
[Sacive] Name | Sequence] Amswer || [25<CR<LE> atiotio
Cosccrocies S
[ D | (-os<cr><Le> 00110000
Cosccrocies I a0o01010
Cosccrocies 1 aot1ocot
Cosccrocies atorior
Cosccrocies atiotio
|-95<CR><LF> oot10110
Cosccrocies
Cosccrocies =
ransmit |-96<CR><LF>
CLEAR SendFie | [0 #] I CR=( |-95<CR><LF> DTR RTS)
—_————— Cosccrscies 5
SetMacros | M| me | wms | T T T T T T T T T
wis | | w5 | wis | mw | wie | wme | weo | et | mez | wmes | mes |
A _osma
Disconnected Re737  [Tx0 [ROK I

Frstart E 0 4B o0 o« @ifc Bom L&





Gambar 1. Metodologi penelitian sistem alat ukur sudut tekuk lutut wireless
2.2
Deskripsi dan Spesfikasi Sistem
Diagram blok sistem alat ukur sudut tekuk lutut wireless yang diimplementasikan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2. Sistem ini terdiri dari sejumlah modul perangkat keras dan perangkat lunak. Modul perangkat keras sistem ini terdiri dari dua buah sensor Gyroscope GY-521, tiga buah kontroler berbasis Arduino Nano dengan chip Atmega 328, sebuah kontroler sistem receiver berbasis Arduino Mega dengan chip Atmega 2560 dan empat buah modul komunikasi NRf24l01 sebagai komunikasi wireless menggunakan radio frekuensi 2,4 GHz. Semua perangkat lunak diimplementasikan pada setiap kontroler dan PC (Personal Computer). 

[image: image9.png]z=1(lpengujian (x)ccw — (rata —rata)| + |pengujian (x)cw — (rata —rata)|)
6

presisi




Gambar 2. Blok diagram sistem alat ukur sudut tekuk lutut

Secara sederhana sistem ini memiliki cara kerja sebagai berikut: data percepatan sudut dari sensor Gyroscope 2 (sistem tungkai bawah) yang terhubung dengan kontroler 3 diolah menjadi data sudut tungkai bawah (θtungkai bawah)dan kemudian dikirimkan menuju kontroler 2 melalui modul komunikasi 3 dan modul komunikasi 2. Data percepatan sudut dari sensor Gyroscope 1 diolah menjadi data sudut tungkai atas (θtungkai atas) di kontroler 2. Data sudut dari tungkai bawah dan tungkai atas kemudian dihitung di kontroler 2 untuk mendapatkan sudut lutut dengan menggunakan persamaan (1) sebagai berikut: 

[image: image10.png]presist

rata —rata presisi= g e



                                                                                                                   (1)
Data sudut lutut yang telah dihtiung di kontroler 2 selanjutnya dikirimkan ke kontroler 1 melalui sistem komunikasi UART (Universal Asyncrhonous Receiver Transmitter). Kemudian data dari kontroler 1 dikirimkan ke kontroler receiver melalui modul komunikasi 1 dan modul komunikasi receiver. Data sudut lutut yang telah diterima oleh kontroler receiver selanjutnya ditampilkan pada monitor PC menggunakan fasilitas serial monitor yang terdapat pada software arduino IDE. Komunikasi data antara kontroler receiver dengan PC menggunakan fasilitas USB to Serial.
Adapun spesifikasi alat yang akan diimplementasikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

· Modul Gyroscope yang digunakan sebagai sensor untuk mengukur sudut adalah sensor tipe GY-21 dengan chip MPU6050.

· Nilai yang diambil dari sensor adalah nilai percepatan sudut pada sumbu Y sebagai sumbu rotasi (Gambar 3), kemudian diubah menjadi nilai Pitch pada kontroler Arduino.
[image: image11.png]rata —rata histerisis

histerisis
Tpengujian persudut




Gambar 3. Sumbu–sumbu rotasi pada sensor inertial chip MPU-6050 (Taryana dkk, 2015)
· Kontroler berbasis Arduino Nano dan Arduino Mega digunakan untuk mengolah data dari Gyroscope.

· Modul komunikasi NRf24l01 digunakan untuk mengirimkan data sudut menggunakan frekuensi radio 2,4 GHz. 

· Catu daya untuk sistem adalah 9 volt.

· Nilai presisi kurang dari 2 derajat simpangan.
· Ketelitian alat 5 derajat.
· Range sudut pada penelitian antara 180(posisi kaki tegak) – 55 derajat. 

2.3
Metoda Perancangan dan Realisasi Alat
Metoda perancangan ini terdiri dari metoda perancangan dan realisasi perangkat keras dan perangkat lunak.

2.3.1
Perancangan dan Realisasi Perangkat Keras
Pada perancangan perangkat keras terdiri dari tiga sistem yaitu sistem tungkai bawah,  sistem tungkai atas dan sistem receiver. Hal ini dilakukan karena pada penelitian ini digunakan 2 buah sudut acuan untuk menghitung sudut tekuk lutut yaitu sudut yang dibentuk paha terhadap lutut dan sudut yang dibentuk tungkai bawah terhadap lutut. Sistem receiver berfungsi untuk menampilkan data sudut lutut pada layar monitor secara wireless.

2.3.1.1
Realisasi Sistem Tungkai Bawah
Sistem tungkai bawah terdiri dari satu sensor Gyroscope GY-521, satu buah kontroler berbasis Arduino Nano (kontroler 3), modul komunikasi NRf24l01 dan sebuah catu daya 9 volt. Sistem ini berfungsi untuk membaca sudut dari tungkai bawah terhadap lutut. Data sudut lalu dikirim menuju sistem tungkai atas. Dimensi sistem dibuat seminimum mungkin untuk diletakan di tungkai bawah agar tidak mempengaruhi ayunan kaki pada swing phase. Skematik diagram sistem tungkai bawah diperlihatkan pada Gambar 4.
[image: image12.png]data

100%
data yang diterima = ————x




Gambar 4. Skematik diagram sistem tungkai bawah 
Komunikasi I2C (Inter-Integrated Circuit) digunakan untuk memperoleh data percepatan sudut dari Gyroscope 2 dengan menghubungkan pin SDA(Serial Data) dan SCL(Serial Clock) pada Gyroscope ke pin A4 dan A5 pada Arduino Nano. Lalu data percepatan sudut yang telah diterima oleh kontroler 3 diolah menjadi data sudut tungkai bawah. Kemudian untuk mengirimkan data sudut tungkai bawah melalui NRf24l01 digunakan komunikasi SPI (Serial Peripheral Interface) yaitu dengan menghubungkan secara berurutan pin CE(Chip Enable), CS(Chip Select), MOSI(Master Output Slave Input), MISO(Master Input Slave Output) pada modul NRf24l01 ke pin D9, D10, D11, D12, D13 pada pin Arduino Nano. Pada Gambar 5 ditunjukan hasil realisasi dari sistem tungkai bawah.
[image: image13.png]sudut lutut = 180° — (Btungkai atas + Btungkai bawah)




Gambar 5. Realisasi sistem tungkai bawah 

2.3.1.2
Perancangan dan Realisasi Sistem Tungkai Atas
Sistem tungkai atas adalah sistem yang dipasang pada bagian tungkai atas kaki (paha) dimana sistem ini menghitung sudut antara tungkai atas dengan lutut dengan persamaan (1). Sistem ini juga berfungsi untuk menerima data sudut dari sistem tungkai bawah dan menghitung sudut lutut dengan persamaan (1), lalu mengirimkannya ke sistem receiver melalui modul komunikasi 1 dan modul komunikasi receiver. Data percepatan sudut yang diterima oleh kontroler diambil dari sensor Gyroscope GY-521 dengan komunikasi I2C kemudian diolah menjadi data sudut tungkai atas.
Pada sistem tungkai atas digunakan dua buah kontroler Arduino Nano. Kontroler kedua untuk menerima data dari sistem tungkai bawah dan kontroler pertama untuk mengirim data ke receiver yang sudah terhubung ke PC. Hal ini dilakukan agar data yang dikirim ke receiver hanya satu data, karena dapat terjadi collision apabila receiver menerima data dari sistem tungkai atas dan sistem tungkai bawah secara bersamaan, sehingga data yang diterima ditampilkan secara acak. Hal ini mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan dalam persamaan (1).

Data Sudut tungkai bawah yang dikirim melalui modul komunikasi 3 diterima oleh modul komunikasi 2 kemudian dikirimkan ke kontroler 2 melalui komunikasi SPI dengan menghubungkan secara berurutan pin CE, CS, MOSI, MISO pada modul komunikasi 2 ke pin D9, D10, D11, D12, D13 pada kontroler 2. Kemudian untuk mendapatkan data percepatan sudut dari Gyroscope 1 digunakan komunikasi I2C dengan menghubungkan pin SDA dan SCL pada Gyroscope 1 dengan pin A4 dan A5 pada kontroler 2. Selanjutnya data percepatan sudut diolah menjadi data sudut tungkai atas oleh kontroler 2. Kemudian data sudut tungkai atas dan data sudut tungkai bawah diolah menjadi data sudut lutut pada kontroler 2 menggunakan persamaan (1). 

[image: image14.png]


Kemudian data sudut lutut dikirim ke kontroler 1 menggunakan komunikasi UART dengan menghubungkan secara berturut-turut pin D0 (Tx), D1 (Rx), GND pada kontroler 2 ke pin D1 (Rx), D0 (Tx), GND pada kontroler 1 (Gambar 6). Selanjutnya data sudut lutut dikirimkan menuju sistem receiver melalui modul komunikasi 1 secara wireless dengan menggunakan frekuensi radio 2,4 GHz.
Gambar 6. Wiring diagram UART 
Skematik diagram dan realisasi sistem tungkai atas ditunjukkan pada Gambar 7 dan Gambar 8. Sistem ini dipilih untuk tungkai atas karena memiliki bobot yang lebih berat dan dimensi yang lebih besar sehingga apabila dipasang pada sistem tungkai bawah akan mempengaruhi pada swing phase. Penempatan sensor Gyroscope harus tegak lurus dengan penempatan sensor Gyroscope tungkai bawah agar tidak terjadi kesalahan pada penghitungan sudut lutut.
[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



Gambar 7. Skematik diagram sistem tungkai atas
[image: image17.png]KONTROLER 1
(ARDUINO NANO)

MODUL
KOMUNIKASI 1

Pengirim data

Gyroscore1 || konTRoLER2 |

Sistem tungkai atas

cyroscore? || konTROLERS |

Sistem tungkai bawah

KONTROLER.
RECEIVER

PC

Sistem receiver

‘Komunikasi Radio 2,4 GHz




Gambar 8. Realisasi sistem tungkai atas

2.3.1.3 Perancangan Sistem Receiver
Sistem receiver ini berfungsi menerima data dari sistem tungkai atas lalu menampilkanya pada layar monitor. Sistem ini terdiri dari modul komunikasi NRf24l01, kontroler Arduino Mega dengan chip Atmega 2560 lalu dihubungkan ke PC menggunakan USB port. Skematik diagram dan realisasi dari sistem ini dapat dilihat pada Gambar 9 dan Gambar 10.

Data sudut lutut yang dikirim oleh modul komunikasi 1 (sistem tungkai atas) diterima oleh modul komunikasi receiver  untuk diteruskan ke kontroler receiver menggunakan metoda SPI dengan menghubungkan secara berturut – turut pin CE,CS,MISO,MOSI dan SCK pada modul komunikasi receiver ke pin D9, D10, D50, D51 dan D52 pad kontroler receiver . Lalu data kemudian dikirimkan menuju PC dengan menggunakan fasilitas USB to TTL (Transistor-Transistor Logic).   
[image: image18.png]® [ vee

o

33 | w5
@D | KOMUNIKASI1
» [ = NR24101
I
KONTROLER1 [ 5
Asdvino Nazo o
bz |
o5 =
) L SCK
RN
[
vee [Do ot | 5w s
= I ap | KOMUNIKASI2
| — = NR4101
1o
KONTROLER2 [ L 5
Asdvino Nazo | —
o oSt
1
o5 =
@
- 1 s
ol =

GYROSCOPE 1

@D

DA

scL

GY-521





Gambar 9. Skematik diagram sistem receiver[image: image19.jpg]oo





[image: image20.png]vee

33

KONTROLER 3
Acduino Nano

GND

@D

Do

b1

b1z

s

Most

I3

150

|11

a0

SCK.

KOMUNIKASI3
NRO4012

@D

DA

scL

GYROSCOPE 2
GY-521





Gambar 10. Realisasi sistem receiver
2.3.1.4 Perancangan Perangkat Lunak
Pada sistem ini, perancangan perangkat lunak diimplementasikan pada setiap kontroler dan pada PC. Perancangan perangkat lunak pada PC menggunakan aplikasi Arduino IDE Serial Monitor yang akan digunakan sebagai display dari hasil pengukuran. Perancangan perangkat lunak pada mikrokontroler menggunakan bahasa pemrograman C++ menggunakan aplikasi IDE (Integrated Development Enviroment) dari Arduino. 
Diagram alir dari proses - proses tersebut dapat dilihat pada Gambar 11. Secara umum terdapat 4 (empat) proses komputasi yang dilakukan pada sistem ini. Proses –proses tersebut adalah:
1.
Initiating sistem melakukan inisiasi protokol komunikasi, konfigurasi sensor dan menentukan faktor kalibrasi.
2. Reading sensor measurement adalah membaca data hasil pengukuran Gyroscope.
3. Processing sensor measurement into angle adalah melakukan perhitungan matematis untuk mendapatkan data sudut lutut.
4. Display adalah menampilkan data sudut lutut pada komputer.
Proses yang pertama hingga proses yang ketiga terjadi di dalam mikrokontroler Arduino Mega ADK (ATmega 2560) lalu data ditampilkan di layar monitor.
[image: image21.png]



Gambar 11. Flowchart program secara umum
2.4
Realisasi Seluruh Sistem 
Setelah merealisasikan seluruh sistem selanjutnya kedua sistem (sistem tungkai bawah dan sistem tungkai atas) tersebut ditempelkan pada Goniometer sebagai sudut aktualnya dan ditempelkan pada acrylic sebagai alat untuk mensimulasikan pergerakan lutut. Realisasi keseluruhan sistem alat ukur ditampilkan pada Gambar 12.

[image: image22.png]Li=y(Ipengujian(x)cow—pengujian(x)cwl)
=

histerisis =




Gambar 12. Realisasi seluruh sistem
2.5 
Metodologi Pengujian Sistem
Pengujian dilakukan dengan menempelkan kedua sistem ke Goniometer yang ditempelkan pada akrilik sebagai ilustrasi dari pergerakan sudut lutut. Kemudian pengujian dilakukan terhadap kedua sistem secara bergantian dengan cara memutar tungkai ke arah CCW (Counter Clock Wise) setelah itu ke arah CW (Clock Wise) untuk tungkai atas dengan kondisi tungkai bawah pada posisi tegak lurus dan CW lalu CCW untuk tungkai bawah dengan posisi tungkai atas tegak lurus. Ilustrasi pengujian ditunjukkan pada Gambar 13.   


(a)
(b)
Gambar 13. (a) Pengujian sistem tungkai atas; (b) Pengujian sistem tungkai bawah

Pengambilan data diambil dengan cara membandingkan nilai sudut yang tertera pada layar monitor dan nilai yang tertera pada Goniometer, kemudian data diolah menjadi nilai akurasi dan presisi dengan persamaan-persamaan matematis sebagai berikut:
  
       (2)




[image: image2.png]rata — rata) — nilai aktual





            (3)

      


[image: image3.png]error rata — rate = g———m——
[ ——




                               (4)

  (5) 






         (6)

Untuk menguji kehandalan alat maka dicari nilai histerisis sebagai berikut





          (7)




     (8)

Pengujian juga dilakukan terhadap komunikasi wireless untuk melihat persentase keberhasilan sistem receiver menerima data yang dikirimkan oleh sistem tungkai atas. Pada penelitian ini sistem receiver hanya mencuplik setengah dari data yang dikirim oleh sistem tungkai atas untuk mendapatkan data yang tidak terlalu besar. Pengujian dilakukan dengan cara mengirimkan sembarang data sudut dengan aplikasi terminal dan menghitung data yang diterima oleh receiver dengan aplikasi Docklight v2 (Gambar 14).
 

Gambar 14. Pengujian sistem receiver
Data sudut yang diterima dari sistem tungkai atas kemudian dihitung persentasenya untuk mendapatkan persentase data yang diterima dengan menggunakan persamaan (9).






(9)
3. HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS

3.1
Pengujian Sistem Tungkai Bawah

Hasil dari pengukuran sudut tungkai bawah berdasarkan metoda pengujian disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Tabel pengujian bagian sistem tungkai bawah

	Sistem Tungkai Bawah 

	Aktual (°)
	1
	2
	3
	rata-rata (°)
	Error (°)

	
	Ccw (°)
	Cw (°)
	Ccw (°)
	Cw (°)
	Ccw (°)
	Cw (°)
	
	

	180
	179
	179
	179
	180
	179
	179
	179
	1

	175
	173
	172
	173
	173
	174
	173
	173
	2

	170
	170
	169
	168
	169
	169
	168
	169
	1

	165
	164
	162
	162
	164
	163
	164
	163
	2

	160
	161
	159
	158
	159
	160
	159
	159
	1

	155
	154
	154
	154
	154
	155
	154
	154
	1

	150
	150
	149
	149
	149
	150
	149
	149
	1

	145
	144
	144
	144
	145
	144
	144
	144
	1

	140
	140
	139
	139
	140
	140
	139
	140
	1

	135
	134
	135
	135
	135
	135
	135
	135
	0

	130
	129
	130
	129
	129
	131
	131
	130
	0

	125
	126
	126
	125
	125
	126
	127
	126
	1

	120
	122
	121
	121
	121
	121
	123
	122
	2

	115
	117
	117
	117
	118
	116
	117
	117
	2

	110
	113
	112
	110
	113
	111
	113
	112
	2

	105
	109
	109
	108
	108
	107
	109
	108
	3

	100
	107
	104
	103
	106
	104
	106
	105
	5

	95
	104
	106
	102
	104
	101
	104
	104
	9

	90
	103
	105
	102
	103
	99
	102
	102
	12

	85
	75
	79
	78
	78
	75
	75
	77
	8

	80
	73
	74
	74
	75
	74
	73
	74
	6

	75
	68
	69
	69
	70
	70
	70
	69
	6

	70
	64
	65
	65
	68
	65
	66
	66
	5

	65
	61
	61
	62
	62
	61
	62
	62
	4

	60
	57
	57
	57
	57
	56
	57
	57
	3

	55
	52
	54
	53
	53
	52
	52
	53
	2

	50
	49
	49
	48
	48
	48
	48
	48
	2


Untuk melihat perbandingan nilai rata-rata pengukuran sudut tungkai bawah dan nilai aktual maka data tersebut disajikan dalam bentuk grafik seperti pada Gambar 14.
[image: image4.png]NILAIYANG TERUKUR

200

150

100

50

PERBANDINGAN NILAI AKTUAL DAN NILAI RATA-RATA

1234567 8 9101112131415161718192021 222324252627

PENGUJIAN KE-N

—8—aktual
—&—rata-rata




Gambar 15. Grafik perbandingan nilai aktual dan nilai rata-rata tungkai bawah
Terlihat dalam Gambar 15 bahwa nilai aktual dan nilai rata-rata sudut tungkai bawah yang terukur cukup berhimpit. Nilai rata – rata tungkai bawah mulai tidak sesuai dengan nilai aktual yang terukur pada saat pengukuran sudut 95 derajat – 85 derajat. Untuk melihat distribusi nilai error pada pengukuran setiap sudut maka data nilai error terhadap sudut lutut disajikan dalam bentuk grafik seperti ditunjukkan pada Gambar 16.  
[image: image5.png]DISTRIBUSI NILAI ERROR

wn
]

error

=) w
=

HOYY3 IVTIN

0s
5SS
09
S9
0L
SL
08
S8
06
S6
00T
S0T
0Tt
STT
ozt
ET41
0€T
SET

SPT
0ST
ST
09T
9T
0LT
SLT
08T

NILAI'SUDUT YANG DIUJI




Gambar 16. Nilai Error Pada Tiap Sudut Tungkai Bawah
Nilai error paling besar terjadi ketika alat mengukur sudut 90 derajat yakni sebesar 12 derajat, nilai error yang melebihi 5 derajat terjadi pada saat pengukuran 95 – 75 derajat. Berdasarkan rumus yang terdapat dalam metoda pengujian sistem dan data yang diperoleh maka sistem tungkai bawah mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

· Rata-rata error = 3º

· Rata-rata presisi = 1º

· Rata-rata Histerisis = 0.9
Error pada saat pengukuran terjadi karena sensor Gyroscope sangat sensitive terhadap getaran yang terjadi di sekitar lokasi pengujian sistem sehingga nilai yang ditampilkan dalam sistem receiver tidak stabil. Error pada saat pengukuran sudut 100 – 75 derajat diakibatkan perubahan nilai percepatan sudut sumbu y (Pitch) dari positif menjadi negatif pada saat sudut tungkai bawah mendekati 90 derajat sehingga terjadi kesalahan perhitungan. Kesalahan dalam membaca Goniometer juga mempengaruhi nilai error, presisi dan histerisis. 
3.2
Pengujian Sistem Tungkai Atas
Dari hasil pengujian sistem tungkai atas seperti pada metode pengujian, didapatkan hasil sebagai berikut yang ditampilkan dalam Tabel 2.
 Tabel 2. Tabel hasil pengujian sistem tungkai atas
	Sistem Tungkai Atas

	Aktual (°)
	Pengujian 1
	Pengujian 2
	Pengujian 3
	rata-rata (°)
	Error (°)

	
	Ccw (°)
	Cw (°)
	Ccw (°)
	Cw (°)
	Ccw (°)
	Cw (°)
	
	

	180
	181
	181
	181
	181
	181
	180
	181
	1

	175
	175
	176
	175
	176
	176
	175
	176
	1

	170
	170
	170
	170
	170
	171
	170
	170
	0

	165
	166
	165
	166
	166
	165
	166
	166
	1

	160
	161
	160
	160
	161
	160
	161
	161
	1

	155
	156
	155
	155
	155
	155
	157
	156
	1

	150
	151
	151
	151
	150
	151
	150
	151
	1

	145
	146
	145
	145
	146
	145
	146
	146
	1

	140
	141
	140
	141
	140
	140
	141
	141
	1

	135
	136
	134
	135
	135
	135
	136
	135
	0

	130
	130
	130
	130
	131
	130
	131
	130
	0

	125
	125
	126
	125
	125
	124
	126
	125
	0

	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	0

	115
	116
	115
	115
	115
	115
	116
	115
	0

	110
	110
	111
	110
	110
	111
	110
	110
	0

	105
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	106
	1

	100
	102
	100
	100
	102
	103
	101
	101
	1

	95
	97
	97
	97
	97
	100
	100
	98
	3

	90
	92
	95
	93
	85
	83
	97
	91
	1

	85
	80
	82
	86
	81
	80
	80
	82
	4

	80
	76
	76
	75
	76
	75
	75
	76
	5

	75
	71
	71
	71
	71
	70
	72
	71
	4

	70
	66
	67
	66
	67
	66
	67
	67
	4

	65
	59
	61
	62
	62
	63
	64
	62
	3

	60
	55
	55
	56
	58
	57
	58
	57
	4

	55
	51
	51
	51
	50
	52
	52
	51
	4

	50
	46
	46
	46
	46
	47
	47
	46
	4


Untuk melihat kesesuaian nilai aktual dan nilai rata-rata pengukuran sudut tungkai atas maka untuk nilai rata-rata pengukuran dibandingkan dengan nilai aktual dalam bentuk grafik seperti ditunjukkan pada Gambar 17. 
[image: image6.png]NILAIYANG TERUKUR

200

150

100

50

PERBANDINGAN NILAI AKTUAL DAN NILAI RATA-RATA

1234567 8 9101112131415161718192021 222324252627

PENGUKURAN KE-N

—8—aktual
—&—rata-rata




Gambar 17. Grafik perbandingan nilai aktual dan nilai rata-rata sistem tungkai atas

Perbandingan nilai rata-rata pengukuran dan nilai aktual pada pengujian sistem tungkai atas cukup berhimpit. Dengan demikian pengukuran sudut tungkai atas mendekati nilai aktualnya. 
Untuk mengetahui distribusi nilai error, data nilai error disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 18. Nilai error pada tiap sudut diplot untuk mengetahui persebaran nilai error pada tiap sudut sistem tungkai atas.
[image: image7.png]DISTRIBUSI ERROR

error

wsmN oo

HOYY3 IVTIN

0s
5SS
09
S9
0L
SL
08
S8
06
S6
00T
S0T
0Tt
STT
ozt
ET41
0€T
SET

SPT
0ST
ST
09T
9T
0LT
SLT
08T

NILAI'SUDUT YANG DIUJI




Gambar 18. Grafik nilai error pada tiap sudut tungkai atas
Nilai error paling besar terjadi ketika alat mengukur sudut 80 derajat yaitu sebesar 4 derajat. Akan tetapi, pada keseluruhan pengukuran sudut tungkai atas, nilai error tidak melebihi 5 derajat. Berdasarkan persamaan yang terdapat dalam metoda pengujian sistem dan data yang diperoleh, maka sistem tungkai atas mempunyai

· Rata-rata error = 2º

· Rata-rata presisi = 1º

· Rata-rata Histerisis = 1
Error yang terjadi pada saat pengukuran sistem ini diakibatkan kesalahan pembacaan Goniometer dan getaran yang terjadi di sekitar lokasi pengujian. Error pada saat pengukuran sudut 95 sampai 50 derajat dikarenakan perubahan nilai percepatan sudut pada sumbu y (Pitch)yang berubah dari positif ke negatif pada saat sudut tungkai atas mendekati nilai 90 derajat sehingga mempengaruhi nilai sudut tungkai atas.

3.3
Pengujian Sistem Receiver
Hasil pengujian sistem receiver ditampilkan pada Tabel 3. Dari hasil pengujian terhadap sistem receiver didapatkan hasil data yang diterima rata-rata 51% sesuai dengan yang diharapkan pada penelitian yaitu setengah dari data yang dikirimkan. Hal ini dikarenakan 
Sistem receiver dirancang hanya mencuplik setengah dari data yang dikirim oleh bagian transmitter.
Tabel 3. Tabel pengujian sistem receiver
	Jumlah data

yang dikirim
	Jumlah data

yang diterima
	Persentase data yang diterima (%)

	109
	57
	52

	101
	54
	53

	104
	53
	50

	Rata-rata persentase data yangditerima
	51


Pengujian dilakukan pada jarak 1 meter indoor antara bagian transmitter dan bagian receiver. Maksimum jarak jangkauan tanpa antena eksternal yang dimiliki oleh modul komunikasi ini adalah sejauh 30 meter indoor 100 meter outdoor (Fajriansyah dkk., 2016). Pencuplikan data sudut lutut yang diterima dilakukan dengan mengubah nilai delay time pada kontroler receiver sehingga data sudut lutut yang diterima tidak stabil. 

4.  KESIMPULAN DAN SARAN

4.1
 Kesimpulan
Dari hasil perhitungan dan pengujian terhadap alat ukur sudut tekuk lutut dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Simpangan rata-rata hasil pengukuran alat adalah 2 derajat untuk tungkai atas dan 3 derajat untuk tungkai bawah.

2. Pada sistem tungkai atas, nilai error paling besar terjadi pada sudut 90 derajat dan sudut 80 derajat.

3. Sistem tungkai bawah memiliki error lebih besar dari 5 derajat pada saat pengukuran sudut 100 derajat sampai dengan 75 derajat.

4. Sistem tungkai atas tidak memiliki simpangan yang lebih besar dari 5 derajat.

5. Sistem alat ukur sudut yang telah diimplementasikan mampu mengukur sudut dari 180 derajat (posisi kaki tegak lurus) sampai sudut 55 derajat.

6. Komunikasi wireless untuk pengiriman data sudut dapat digunakan dengan baik ditandai dengan hasil pengiriman data yang menunjukkan 51% paket data diterima telah diterima dengan baik sesuai dengan metoda pencuplikan data yang dirancang.
4.2 
Saran
1. Untuk mengurangi error pada saat transisi pengukuran perlu diambil data percepatan sudut pada sumbu y sebagai referensi agar tepat pada nilai 90 derajat.
2. Untuk mendapatkan nilai sudut disarankan untuk menggunakan nilai Yaw.

3. Agar dilakukan pengujian di tempat yang memiliki getaran yang kecil.

4. Letak kedua sensor Gyroscope harus sejajar agar lebih tepat dalam pengukuran 
DAFTAR PUSTAKA
Derry, (2016). Study on Inertial Measurement Unit Sensor for Knee Angle Measurement. Bachelor Thesis. Swiss German University (SGU), Tangerang, Indonesia.
Faried. (2012). Pengaruh Ostheoporosis Terhadap Pola Jalan (Gait) Pada Usia 65-70 Tahun. UMSU.

Fajriansyah., Ichwan., Susana., (2016). Evaluasi Karakteristik XBee Pro dan nRF24L01+

sebagai Transceiver Nirkabel. Jurnal ELKOMIKA 4:83-97
Kaufman, K.R., Hughes, C., Morrey, B.F., M., An, K-N, (2001). Gait characteristics of patients with knee osteoarthritis. Journal of Biomechanics 34:907-915
McCarthy, I, Hodgins, D., Mor, A., Elbaz, A., Segal, G., (2013). Analysis of knee flexion characteristics and how they alter with the onset of knee osteoarthritis: a case control study. BMC Musculoskelet. Disord. 14. 169 
Taryana., Nataliana., Rizky., (2001). Pendeteksi Sikap pada Model Wahana Terbang menggunakan Inertial Measurement Unit. Jurnal ELKOMIKA 3:16-37




Bagian ini sengaja dikosongkan





Studi literatur





Mengintegrasikan gyroscope Arduino nano








 





 





Perancangan software dan hardware alat ukur sudut tekuk lutut 





 





 





 





 





 





 





Kesimpulan dan Saran





Sesuai dengan tujuan





TIDAK





YA





Perancangan alat ukur sudut tekuk lutut





 





 





Perakitan alat ukur sudut tekuk lutut





 





 





Analisa Sistem





Pengujian perangkat hardware dan software serta pengambilan data 





gyroscope





Modul komunikasi





kontroler











gyroscope





Modul komunikasi





kontroler














vcc





GND





CE





CS





MOSI





MISO





SCK











USB





GND





3v3





D9





D10





D50





D51





D52





USB PORT





Kontroler receiver


Arduino Mega





Komunikasi Receiver





NRf24l01





kontroler





Modul komunikasi





Initiating system





Start





Reading Sensor Measurment





Processing sensor into angle





Display





kontrolerer





Sistem receiver





Modul komunikasi





Tungkai atas





Tungkai bawah





Tungkai atas





Tungkai bawah





Tungkai atas





Tungkai bawah





( °)





( °)





( °)








Jurnal ELKOMIKA - 1

Jurnal ELKOMIKA-4
Jurnal ELKOMIKA-3

