Alat Monitoring Infus Set Pada Pasien Rawat Inap Berbasis Mikrokontroler ATmega 8535


Alat Monitoring Infus Set Pada Pasien Rawat Inap Berbasis Mikrokontroler ATmega 8535

[image: image2.png]w90+ T —— Documentl - Microsoft Word — o | B -t

Home | et rapeloow  Releenes  Mollas  Revew | Viw  ASOMTetcsderts Avut -0
by <11 - A A Aar | B Mg Ay oo
X 3 % AaBbceDe| AaBbeede AaBbC: AaBbce AAB aasbce. acsbeenc &, Repiace
Paste - | A - - - jormal lo Spaci. leading leading itle. ubtitle ubtle Em... _ Change -
9 romatromer | B £ U e % x| AW A B - | tomal |roswsc. Hedngi Heong2 e swite  subteem. o Chnse (¥ U
Gipboars & Font . . suies | eaiting
] f T & T £y 0 2 0 3 0 4 0 s 0 3 7 ]

Ruang I (Ruangan Pasien)

I I
9 1 1
' hagn !

H | Ruangan Perawat)

Lot1 | Worasi 13 | B

<GP





DECY NATALIANA1, NANDANG TARYANA2, EGI RIANDITA1
1. Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung
Email : hwulan93@yahoo.com
Abstrak
Metode yang digunakan untuk mengetahui volume cairan infus adalah dengan cara mendeteksi tetesan yang berada pada chamber infus. Tetesan dideteksi oleh sensor cahaya yaitu LED infra merah dan photodioda. Sinyal tegangan dari sensor dikondisikan dengan IC komparator LM339 . IC ini mempunyai 4 buah Op-Amp dalam satu chip IC sehingga dapat digunakan oleh lebih dari 1 (satu) input. Mikrokontroler ATmega 8535 digunakan sebagai pengolah data  I/O dari komparator sehingga informasi dari parameter  yang dimonitor dapat ditampilkan pada LED dan LCD serta bunyi buzzer. Tegangan keluaran sensor infra merah saat mendeteksi tetesan adalah sebesar 1,02 V sedangkan saat tidak mendeteksi tetesan tegangan keluaran sebesar 180 mV. Parameter yang dapat dideteksi dari alat ini diantaranya jumlah tetesan per menit dengan maksimal jumlah tetes / menit yang dideteksi sebesar 225 tetes, peringatan bila tetesan tidak terdeteksi selama 10 detik dan juga suara yang dihasilkan buzzer masih terdengar jelas dan tidak berbahaya bagi pendengaran perawat berdasarkan nilai ambang batas tingkat kebisingan meskipun keadaan di ruangan perawat dalam kondisi ramai.
Kata kunci: infus set, intravena, photodioda, infra merah, mikrokontroler ATmega 8535, monitoring infus.
Abstract
The method used to know the volume of infusion fluid is to detecting droplets that are on infusion chamber. The droplets are detected by the light sensors is infrared LED and  photodiode. The voltage signal from the sensor is conditioned by the digital comparator IC LM339. This IC has 4 pieces of Op - Amp in a single chip IC that can be used by more than 1 ( one ) input . ATmega microcontroller 8535 is used as a data processor of the comparator output so that information from the monitored parameters can be displayed on the LCD and LED and buzzer flame. The output voltage when infrared sensors detect a drop is 1.02 V, while sensor does not detect a drop the output voltage drops is 180 mV. Parameters that can be detected from these tool include the number of drops per minute with a maximum number of drops / min was detected at 225 drops, a warning when the droplets are not detected for 10 seconds and buzzer’s sound still clearly audible then not dangerous for nurse’s hearing based on noise level threshold value though the situation in the nurse’s room in crowded conditions.
Keywords: infusion sets, intravenous, photodioda, infra red, microcontroller, monitoring infusion.
1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi elektronika dapat diaplikasikan di berbagai bidang dan akan sangat bermanfaat bila peralatan medis didukung dengan sistem elektronik. Peralatan medis yang dilengkapi sistem elektronik dapat lebih memperhitungkan kepresisian dan ketepatan. Hal ini berkaitan erat dengan pemanfaatannya pada bidang kesehatan yang dalam penanganannya sangat membutuhkan kepresisisan dan ketepatan sebaliknya bila penanganan yang dilakukan terdapat kesalahan maka akibatnya akan fatal bahkan dapat menyebabkan kematian.Pasien yang dirujuk untuk menjalani perawatan di rumah sakit mayoritas diberikan terapi infus intravena. Mulai dari pasien dengan kondisi yang kritis maupun pasien yang sedang menjalani masa pemulihan. Pemberian cairan infus pada pasien mempunyai suatu prosedural baku yang harus dipenuhi oleh dokter maupun perawat.  Oleh karena itu terapi infus intravena atau pemberian cairan ke dalam tubuh pasien memerlukan tindakan yang tepat mulai dari pasien mendapatkan infus sampai pasien tersebut pulih dan tidak memerlukan lagi asupan cairan infus. Penggunaan infus set konvensional yang digunakan sebenarnya tidak begitu bermasalah bila pasien dapat dikontrol dan diawasi secara periodik dalam waktu yang singkat oleh perawat. Namun hal ini seringkali menimbulkan masalah dikarenakan terdapat beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia di rumah sakit, kelalaian dari perawat, bahkan tindakan dari pasien itu sendiri.

Kasus fatal mengenai kesalahan penanganan pemberian infus intravena pada pasien adalah seorang bayi yang meninggal dikarenakan perawat terlambat untuk mengganti cairan infus sang bayi. Sungguh ironis sekali bila hal tersebut terjadi berulang (Poskota, 2011).

Jati Falat pernah merealisasikan alat monitoring infus menggunakan metoda pendeteksian cairan infus dari berat infus yang dihubungkan dengan sebuah pegas. Alat ini mempunyai resolusi yang kecil karena sistem ini menggunakan metoda perubahan resistansi dari potensiometer geser. Selain itu mekanik alat ini cukup sulit dan mempunyai ketahanan yang kurang baik karena infus dideteksi dari berat botol infus dengan menggunakan pegas dan potensiometer geser. (Jati Falat, 2006)

2. PERANCANGAN DAN REALISASI
2.1 
Perancangan Sistem
Perancangan sistem yang dijadikan penelitian memiliki beberapa langkah di dalam penyelesaiannya. Desain dari miniatur yang dirancang diperlukan agar sistem yang akan diimplementasikan tidak keluar dari tujuan awal. Terdapat dua buah ruangan yang akan dijelaskan pada alat ini. Ruangan I adalah ruangan pasien. Pada ruangan pasien terdiri dari sensor optik (pendeteksi tetesan), komparator, keypad, LED indikator tetesan, LCD dan catu daya. Ruangan II adalah ruangan perawat. Pada ruangan perawat (server) terdiri dari LED indikator tetesan terhenti, LED indikator infus sisa 50 ml dan buzzer. Dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 :
[image: image3.png]T — —
D™ A s diagram blok fixed - Microsoft Word (E=RE0R. " X" ]
s BT T b T -0
o e . A B ) , Hrina-
B B IR R P 29 [ osbceod| assoceox AaBbC asBbce AAB aasoce sosmco | A Repiace
Paste. - SN 22 - - lormal lo Spaci. leading leading itle ubtitle ubtle Em... || Change N
S comatpane B L U e x X AW A & TNormal |TNoSpaci.. Headingl Heading2 T sutte subteen. o Chonge | oo
Cippoard Font Parsgraph soies ating

[v] . [SEEEEENEEEN)

3 7

i
» (S

Page:10f3 | Words:77 | B | IEEES 0% (= 0 ®





Gambar 1. Desain Awal dari Alat Monitoring Infus Set yang Dirancang

[image: image4.png]Wl

B

Paste

H9-07

Inset  Pagelayout  References  Mailngs  Review

Calibri (Body) - 111 - A" A7 | Aav | %)

A-Z-A- B

F Fomstpainter | B 4 U ke x. X!

Clipboard Font

diagram blok fixed - Microsoft Word

View

ABBYY FineReader 11

AR

saronat

., Bhena -

AaBbCenc | AsBbceoe AaBbCi AaBbee AADB 4asbec. acsbcen: A ¢ ceptace
T Normal | T No Spaci.. Headingl Heading 2 Title Subtitle  Subtle Em.. _ Change -

" ° ° = styles~ | [y Select~

suies caiting

[c]

CATU DAYA

IR S e 7

4014 | Wordsi 107 | B

» (S

T | ——




Gambar 2. Diagram Blok Alat Monitoring Infus Set

Berdasarkan blok diagram pada Gambar 2. dapat dilihat bahwa pada bagian input terdapat sensor optik (pendeteksi tetesan), komparator dan keypad. Lalu pada bagian proses terdapat mikrokontroler dan bagian output terdapat LED indikator, LCD dan buzzer. 

2.1.1 
Input



Pada bagian input sistem ini terdiri dari :

1. Sensor pendeteksi tetesan I dan II

Sensor ini digunakan untuk mendeteksi tetesan cairan infus pada chamber infus I dan II.

2. Komparator 

Komparator ini digunakan untuk membandingkan tegangan input dengan tegangan referensi, saat ada tetesan maka komparator bernilai ± 5 V (logik 1) dan saat tidak ada tetesan maka komparator bernilai 0 V (logik 0).

3. Keypad 

Keypad digunakan untuk memulai proses alat monitoring infus set (start),  memasukan data volume infus dan menghentikan proses alat monitoring infus set (stop).

2.1.2
Proses

Secara diagram blok alat pada bagian proses hanya terdapat mikrokontroler saja yang nantinya akan mengendalikan seluruh proses pada alat monitoring infus ini.


2.1.3
Output

Pada bagian output sistem ini terdiri dari :

1. LCD (Liquid Crystal Display)

Menampilkan  jumlah tetesan sebenarnya secara real time.

2. LED (Light Emitting Diode) Indikator

a. LED-1 dan LED-2 berfungsi sebagai indikator adanya tetesan cairan infus pada chamber infus I dan infus II.

b. LED indikator hijau I dan LED indikator hijau II berfungsi sebagai indikator apabila tetesan terhenti pada infus I dan infus II.

c. LED indikator kuning I dan LED indikator kuning II berfungsi sebagai indikator apabila cairan infus akan habis (sisa cairan infus ± 50 ml).

3. Buzzer I dan Buzzer II

Berfungsi untuk memberi peringatan berupa suara apabila terjadi tetesan terhenti dan cairan infus akan habis (cairan infus sisa 50 ml) pada infus I dan infus II.
2.2 
Spesifikasi Sistem
Spesifikasi sistem yang diharapkan pada perancangan dan realisasi Tugas Akhir ini harus mampu melakukan beberapa proses yaitu :

1. Mampu mendeteksi tetesan cairan infus pada chamber infus.

2. Mampu menampilkan jumlah tetesan sebenarnya secara real time.

3. Mampu memberi informasi berupa tidak adanya tetesan dan tetesan terhenti dalam bentuk lampu indikator yang padam dan buzzer yang aktif.

4. Mampu memberi informasi berupa cairan infus akan habis (sisa cairan ± 50 ml) dalam bentuk lampu indikator yang padam dan buzzer yang aktif.
2.3  
Realisasi Perangkat Keras

Perancangan perangkat keras (Hardware) alat monitoring infus set pada pasien rawat inap dibangun dengan mengintegrasikan beberapa subsistem dengan spesifikasi yang telah ditentukan dari awal.

Perancangan perangkat keras pada alat ini terdiri dari beberapa blok rangkaian,diantaranya :

1. Perancangan Rangkaian Komparator dan Sensor

2. Perancangan Rangkaian Pengendali

3. Perancangan Rangkaian driver LCD
Rangkaian Komparator dan Sensor
[image: image5.png]Wid9- 0 — Documentl. - Microsoft Word ™ = | E -

Home | et raseloowt s Mollgs  Revw Vi ASO vttt Avut -0
i oo KA A S . M e
o Boc) A x 5 E aasbcedc AaBbCi AaBbce AAB aasbee asbeone & rewae
Paste - | A - - lo Spaci. leading leading itle. ubtitle ubtle Em... _ Change -
S romatpanter B L U T e X X | AW A = TN Sp: Headingl Heading2  Titl subtte  subtieEm.. || hange | (T
Cipboard Font suies caiting
] f T & T 1 0 2 0 3 0 4 0 s 0 3 7 ]

HH%H?%%E!!!!!!!!

332333323

Mikrokontroler

5
“o w4





Gambar 3. Skematik Rangkaian Komparator

Pengondisi sinyal yang digunakan pada alat ini adalah komparator yang sudah terintegrasi pada chip IC. IC komparator yang digunakan adalah LM339. LM339 memiliki 4 buah op-amp komparator yang dapat membandingkan antar 2 sinyal input tegangan yaitu V- dan V+ yang salah satunya diatur sebagai V referensi. Pada bagian sensor tetesan, V- digunakan sebagai masukan dari nilai tegangan dari rangkaian infra merah dan photodioda, dan V+ adalah tegangan referensi sebagai pembanding dari nilai V-. Agar masukan Vref dapat diatur maka digunakan sebuah trimpot yang tegangannya didapat dari Vcc yaitu sebesar 5V.

Untuk sensor tetesan digunakan 2 buah Op-Amp, masing-masing berfungsi sebagai keluaran langsung ke LED dan sebagai masukan dari mikrokontroler. Maka dari itu masukan V- digunakan sebagai Vref dan V+ digunakan sebagai keluaran dari rangkaian sensor infra red dan photodioda. Output dari Op-Amp tersebut dihubungkan juga dengan mikrokontroler untuk dilakukan pengolahan data.

Rangkaian Pengendali

Pada tugas akhir ini digunakan chip IC mikrokontroler sebagai pengolahdata dari informasi yang didapat dari masukan keseluruhan sistem sepertikomparator dan keypad. ATmega8535 digunakan sebagai penghitung logik yang didapat dari komparator dan input dari keypad sehingga tombol-tombol dari keypad dapat langsung berinteraksi dengan komponen penampil seperti LCD. Data yang telah diolah oleh mikrokontroler dikeluarkan pada perangkat keluaran yaitu LED, LCD dan buzzer. Dapat dilihat pada Gambar 4.
[image: image6.png]Wid9-vl= — - Documentl - Microsoft Word = | E -

Wome | imet Pogeloout  Retences  Malngs Redew  Viw  ASOYFneRcaderii Acobat - @

BT VT P s . e
B GiiBon -[u A XA (B R 219 [acaocen| nasbcoc AaBbC aambce AAB aassce. asspcor | A ] repice
Pt omatpanter| B U v abe x. x| A - A~ [ v | TNomal |TNoSpaci. Headingl Heading2  Titie sobtte  supieem.. || Change | (L
Cipposra Font sy cating
] f T & T 1 0 2 0 3 0 4 0 s 0 3 7 ]
LCD 2X16
o
2or2 | woras7 | 5 [EFE

/24/2015




Gambar 4. Skematik Rangkaian Mikrokontroler

Rangkaian Driver LCD

Agar mikrokontroler dapat langsung terhubung dengan port - port dari LCD maka diperlukan sebuah rangkaian driver sehingga dapat langsung berkomunikasi satu sama lain.

[image: image7.jpg]Inisialisasi LCD

Ada
tetesan ?
T
<

Ambil data dari
EEPROM
Jumlah Tetesan

v

Inisialisasi Interrupt

Cek Keypad

- 5 Y Ambil Jumlah
Infus 1 Matikan LED Tetes 1 Angka 17 Tetesan 1
Menetes? Hidupkan buzzer 1

L

Ambil Jumlah
Tetesan 2

I

Aktifkan Interrupt
Infus 1

I

Aktifkan Interrupt
Infus 2

I

Matikan LED Tetes 1
Hidupkan buzzer 1

Infus 2 Matikan LED Tetes 1
Menetes? Hidupkan buzzer 1

Matikan LED Tetes 1
Hidupkan buzzer 1

Matikan Interrupt
Infus 1

L

Tampilkan jumlah
tetesan di LCD

Matikan Interrupt
Infus 2

l

Tombol
#?
T





Gambar 5. Skematik Rangkaian Liquid Crystal Display (LCD)
2.4  Perancangan dan Realisasi Perangkat Lunak

Spesifikasi perangkat lunak yang dirancang adalah:

1. Perancangan dan realisasi perangkat lunak menggunakan bahasa basic compiler dengan software Bascom AVR.

2. Perangkat lunak yang direalisasikan dengan menggunakan sensor optik (pendeteksi tetesan) LED infra merah dan photodioda, pengondisi sinyal LM339, keypad, display LCD dengan mikrokontroler.

3. Perangkat lunak dirancang dan direalisasikan untuk mendeteksi tetesan pada chamber. Masukkan data volume infus melalui keypad lalu ditampilkan pada LCD berupa jumlah tetesan sebenarnya secara real time. Jika tidak ada tetesan pada chamber maka LED warna hijau padam dan buzzer menyala dengan delay waktu 10 detik. Jika cairan infus sisa 50 ml maka LED warna kuning padam dan buzzer menyala.

4. Proses download kode program ke flash PEROM mikrokontroler dilakukan dengan menggunakan ISP-Flash Programmer 3.0a.

Pada perancangan perangkat lunak digunakan Basic Compiler (BASCOM). Sebelum membuat program maka terlebih dahulu dibuat diagram alir keseluruhan sistem. Berikut pada Gambar 6 dan 7 diagram alir dari program yang akan dirancang.

[image: image8.jpg]‘ Interrupt Infus 1 ’

‘ Interrupt Infus 2 '

Jumlah Tetes1 = Jumlah tetesl- 1

Jumlah Tetes2 = Jumlah tetes2 - 1

Simpan Data ke EEPROM

Simpan Data ke EEPROM

selesai





Gambar 6. Diagram Alir Alat Monitoring Infus Set pada Pasien Rawat Inap


Gambar 7. Diagram Alir Inisialisasi Interrupt Infus

3. PENGUJIAN ALAT
Pengujian sistem secara keseluruhan, dilakukan dengan cara mengintegrasikan seluruh subsistem perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), tujuan dari pengujian sistem secara terintegrasi adalah untuk mengetahui apakah sistem yang dirancang sudah dapat bekerja atau belum.
Untuk menguji bahwa seluruh blok rangkaian dapat berfungsi dengan baik maka alat harus langsung diaplikasikan menggunakan infus set yang biasa digunakan oleh pasien rumah sakit. Pengujian dilakukan dengan cara mensimulasikan alat monitoring infus set sesuai dengan prosedur penggunaan infus set yang dilakukan oleh perawat.

3.1  Pengujian Pendeteksi Tetesan Infus

Pendeteksi tetesan pada alat ini ada 2 (dua) yaitu pendeteksi tetesan pada infus I dan pendeteksi tetesan pada infus II. Maka dari itu dilakukan pengujian pada infus I dan infus II yaitu :

Pendeteksi tetesan pada infus 1
Berikut ini urutan prosedur penggunaan alat monitoring infus set yang telah dirancang :

1. Nyalakan saklar yang terdapat di bagian belakang chasis alat.

2. Alirkan cairan infus sehingga selang infus terisi penuh dengan cairan infus dan chamber terisi. Masukan bagian jarum infus set ke dalam sebuah tangan palsu seolah-olah perawat telah memasangkan jarum infus ke dalam pembuluh darah pasien.

3. Setelah itu tusukan jarum pada chamber yang telah berada pada dudukan ke dalam tabung infus.

4. Usahakan tabung infus tepat berada di tengah – tengah sehingga jatuhnya tetesan dapat dideteksi.

5. Buka perlahan pengaturan tetesan sehingga terlihat ada cairan infus yang menetes. Untuk mengecek apakah sensor infra merah mendeteksi tetesan, perhatikan LED Indikator tetesan. Tiap ada cairan yang menetes maka LED menyala, dan begitu seterusnya. Dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian Sensor Pendeteksi Tetesan Infus I

	No.
	Vo Pendeteksi Tetesan (Volt)
	Status Tetesan
	Kondisi LED Indikator Tetesan

	1.
	 AVERAGE() 1,04
	Menetes
	kedip

	2.
	1,01
	Menetes
	kedip

	3.
	1,06
	Menetes
	kedip

	4.
	1,02
	Menetes
	kedip

	5.
	1,02
	Menetes
	kedip

	6.
	1,10
	Menetes
	kedip

	7.
	1,01
	Menetes
	kedip

	8.
	1,02
	Menetes
	kedip

	9.
	1,03
	Menetes
	kedip

	10.
	1,02
	Menetes
	kedip

	Nilai rata-rata (x)
	              1,03


Pada hasil pengujian Tabel 1. terdapat perbedaan nilai output saat pengujian Vo pendeteksi tetesan maka dari itu dilakukan 10 (sepuluh) kali pengujian. Perbedaan nilai yang terbaca terjadi karena ukuran skala dan jarum yang kecil dan juga kesalahan sudut pandang mata. Namun perbedaan yang terjadi memanglah tidak signifikan, hal ini terjadi karena keakuratan alat (multimeter analog) dan juga kalibrasi alat (multimeter analog) sebelum pengukuran dilakukan. Dari 10 (sepuluh) kali pengujian, nilai rata-rata (x) untuk Vo pendeteksi tetesan saat mendeteksi adanya tetesan adalah 1,03 volt. Saat nilai output pendeteksi tetesan 1,03 volt, kondisi LED indikator tetesan “kedip”. Hasil pengujian ini pun membuktikan bahwa LED indikator tetesan berfungsi dengan baik.

6. Untuk mulai menghitung jumlah tetesan yang sebenarnya secara real time, mengikuti instruksi yang terdapat pada LCD yaitu memasukkan volume infus yang diberikan dengan menekan tombol “1” dan masukkan input berupa “500” pada keypad.

7. Setelah itu menekan tombol “2” pada keypad untuk mulai menghitung jumlah tetesan. Dengan kata lain sebagai tombol start. 

9. LCD menampilkan jumlah tetesan sebenarnya secara update dan jumlah tetesan yang menghitung mundur sesuai dengan jatuhnya tetesan pada chamber infus.

10. Lalu buka perlahan pengaturan tetesan sehingga didapatkan kira – kira sebanyak kecepatan tetesan yang harus diberikan sesuai dengan resep yang diberikan dokter.

11. Tunggu 1 menit sampai terlihat jumlah tetesan selama 1 menit. Lalu atur kembali pengaturan tetesan.

Pendeteksi tetesan pada infus II

Berikut ini adalah urutan prosedur penggunaan alat monitoring infus set yangtelah dirancang :

1. Nyalakan saklar yang terdapat di bagian belakang chasis alat.

2. Alirkan cairan infus sehingga selang infus terisi penuh dengan cairan infus dan chamber terisi. Masukan bagian jarum infus set ke dalam sebuah tangan palsu seolah-olah perawat telah memasangkan jarum infus ke dalam pembuluh darah pasien.

3. Setelah itu tusukan jarum pada chamber yang telah berada pada dudukan ke dalam tabung infus.

4. Usahakan tabung infus tepat berada di tengah – tengah sehingga jatuhnya tetesan dapat dideteksi.

5. Buka perlahan pengaturan tetesan sehingga terlihat ada cairan infus yang menetes. Untuk mengecek apakah sensor infra merah mendeteksi tetesan, perhatikan LED Indikator tetesan. Tiap ada cairan yang menetes maka LED menyala, dan begitu seterusnya. Dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Sensor Pendeteksi Tetesan Infus II

	No.
	Vo Pendeteksi Tetesan (Volt)
	Status Tetesan
	Kondisi LED Indikator Tetesan

	1.
	 AVERAGE() 1,07
	Menetes
	kedip

	2.
	1,02
	Menetes
	kedip

	3.
	1,02
	Menetes
	kedip

	4.
	1,03
	Menetes
	kedip

	5.
	1,01
	Menetes
	kedip

	6.
	1,00
	Menetes
	kedip

	7.
	1,01
	Menetes
	kedip

	8.
	1,02
	Menetes
	kedip

	9.
	1,04
	Menetes
	kedip

	10.
	1,10
	Menetes
	kedip

	Nilai rata-rata (x)
	             1,03


Pada hasil pengujian Tabel 2. terdapat perbedaan nilai output saat pengujian Vo pendeteksi tetesan maka dari itu dilakukan 10 (sepuluh) kali pengujian. Perbedaan nilai yang terbaca terjadi karena ukuran skala dan jarum yang kecil dan juga kesalahan sudut pandang mata. Namun perbedaan yang terjadi memanglah tidak signifikan, hal ini terjadi karena keakuratan alat (multimeter analog) dan juga kalibrasi alat (multimeter analog) sebelum pengukuran dilakukan. Dari 10 (sepuluh) kali pengujian, nilai rata-rata (x) untuk Vo pendeteksi tetesan saat mendeteksi adanya tetesan adalah 1,03 volt. Saat nilai output pendeteksi tetesan 1,03 volt, kondisi LED indikator tetesan “kedip”. Hasil pengujian ini pun membuktikan bahwa LED indikator tetesan berfungsi dengan baik.

6. Untuk mulai menghitung jumlah tetesan yang sebenarnya secara real time, mengikuti instruksi yang terdapat pada LCD yaitu memasukkan volume infus yang diberikan dengan menekan tombol “1” dan masukkan input berupa “500” pada keypad.

7. Setelah itu menekan tombol “2” pada keypad untuk mulai menghitung jumlah tetesan. Dengan kata lain sebagai tombol start. 

9. LCD menampilkan jumlah tetesan sebenarnya secara real time dan jumlah tetesan yang menghitung mundur sesuai dengan jatuhnya tetesan pada chamber infus.

10. Lalu buka perlahan pengaturan tetesan sehingga didapatkan kira – kira sebanyak kecepatan tetesan yang harus diberikan sesuai dengan resep yang diberikan dokter.

11. Tunggu 1 menit sampai terlihat jumlah tetesan selama 1 menit. Lalu atur kembali pengaturan tetesan.

3.2  Pengujian Pendeteksi “Blood Rejection”/ Tetesan Terhenti

Untuk menguji peringatan bila tetesan tidak terdeteksi selama 10 detik dapat dilakukan langkah sebagai berikut.

1. Pastikan bahwa tetesan telah terdeteksi oleh sensor infra merah dengan melihat LED indikator tetesan.

2. Tutup pengaturan tetesan sehingga tidak terdapat tetesan yang keluar di dalam chamber.
Tabel 3. Hasil Pengujian Saat Tidak Ada Tetesan

	No.
	Vo Pendeteksi Tetesan (V)
	Status Tetesan
	Kondisi LED Indikator Tetesan

	1.
	0,178
	Tidak Menetes
	Padam 

	2.
	0,179
	Tidak Menetes
	Padam

	3.
	0,180
	Tidak Menetes
	Padam

	4.
	0,180
	Tidak Menetes
	Padam

	5.
	0,176
	Tidak Menetes
	Padam

	6.
	0,182
	Tidak Menetes
	Padam

	7.
	0,181
	Tidak Menetes
	Padam

	8.
	0,180
	Tidak Menetes
	Padam

	9.
	0,179
	Tidak Menetes
	Padam

	10.
	0,180
	Tidak Menetes
	Padam

	Nilai rata-rata (x)
	0,179


Pada hasil pengujian Tabel 3., terdapat perbedaan nilai output saat pengujian Vo pendeteksi tetesan maka dari itu dilakukan 10 (sepuluh) kali pengujian. Perbedaan nilai yang terbaca terjadi karena ukuran skala dan jarum yang kecil dan juga kesalahan sudut pandang mata. Namun perbedaan yang terjadi memanglah tidak signifikan, hal ini dikarenakan keakuratan alat (multimeter analog) dan juga kalibrasi alat (multimeter analog) sebelum pengukuran dilakukan. Dari 10 (sepuluh) kali pengujian, nilai rata-rata (x) untuk Vo pendeteksi tetesan saat mendeteksi adanya tetesan adalah 0,179 V. Saat nilai output pendeteksi tetesan 0,179 V, kondisi LED indikator tetesan “padam”. Hasil pengujian ini pun sesuai dengan tujuan awal dari alat yang dirancang karena pengujian ini membuktikanalat monitoring infus set mendeteksi saat tidak adanya tetesan pada chamber berfungsi dengan baik.

3. Tekan tombol “2” (untuk infus I) atau tombol “6” (untuk infus II) pada keypad untuk memulai pengujian (start).

4. Tunggu sampai 10 detik.

5. LED warna hijau padam dan buzzer menyala, kondisi LED indikator saat tetesan tidak terdeteksi selama 10 detik.

Tabel 4. Hasil Pengujian Pada Saat Tetesan Terhenti

	Waktu (detik)
	Vo Pendeteksi Tetesan (V)
	Kondisi LED warna Hijau
	Status

Tetesan
	Kondisi Buzzer

	1
	0,180
	Nyala
	Tidak Menetes
	Padam

	2
	0,183
	Nyala
	Tidak Menetes
	Padam

	3
	0,182
	Nyala
	Tidak Menetes
	Padam

	4
	0,177
	Nyala
	Tidak Menetes
	Padam

	5
	0,178
	Nyala
	Tidak Menetes
	Padam

	6
	0,180
	Nyala
	Tidak Menetes
	Padam

	7
	0,181
	Nyala
	Tidak Menetes
	Padam

	8
	0,179
	Nyala
	Tidak Menetes
	Padam

	9
	0,180
	Nyala
	Tidak Menetes
	Padam

	10
	0,181
	Padam 
	Tidak Menetes
	Nyala

	Nilai rata-rata (x)
	0,180


Pada hasil pengujian Tabel 4. dilakukan berdasarkan sample waktu. Terdapat perbedaan nilai output saat pengujian Vo pendeteksi tetesan maka dari itu dilakukan 10 (sepuluh) kali pengujian. Perbedaan nilai yang terbaca terjadi karena ukuran skala dan jarum yang kecil dan juga kesalahan sudut pandang mata. Namun perbedaan yang terjadi memanglah tidak signifikan, hal ini dikarenakan keakuratan alat (multimeter analog) dan juga kalibrasi alat (multimeter analog) sebelum pengukuran dilakukan. Terdapat 10 data yang diujikan pada Tabel 4. Pada saat detik ke-1 hingga detik ke-9, kondisi LED warna hijau menyala dan kondisi buzzer masih mati, lalu saat detik ke-10 kondisi LED warna hijau pun mati dan kondisi buzzer menyala. Hasil pengujian ini pun sesuai dengan program yang dibuat yang terdapat pada mikrokontroler, karena pada program mikrokontroler dibuat selama 10 detik saat mendeteksi tetesan terhenti.
3.3  Pengujian Peringatan Infus Akan Habis

Pada alat monitoring infus set ini hanya menampilkan jumlah tetesan sebenarnya secara real time pada LCD. Untuk volume infus yang 500 ml, jumlah tetesannya sebanyak 7500 tetesan. Jumlah tetesan tersebut didapat dengan memasukkan formulasi :


Jumlah tetesan = Volume cairan infus x Jenis chamber yang digunakan

Dapat dilihat pada Tabel 5. data perhitungan jumlah tetesan sebenarnya.

Tabel 5. Data Perhitungan Jumlah Tetesan Sebenarnya

	Volume cairan infus (ml)
	Jenis Chamber (tetes/ml)
	Jumlah tetesan

	500
	15
	7500

	450
	15
	6750

	400
	15
	6000

	350
	15
	5250

	300
	15
	4500

	250
	15
	3750

	200
	15
	3000

	150
	15
	2250

	100
	15
	1500

	50
	15
	750


Penentuan peringatan cairan infus akan habis dengan cairan infus sisa ± 50 ml dimaksudkan agar perawat memiliki waktu lebih dalam mengganti cairan infus di ruangan pasien rawat inap. Untuk menguji peringatan bila cairan infus akan habis / kira – kira tersisa ± 50 ml dapat dilakukan langkah seperti berikut :

1. Pastikan tetesan terdeteksi dengan baik dengan memperhatikan LED indikator tetesan.

2. Tekan tombol “1” (untuk infus I) atau tombol “3” (untuk infus II) pada keypad lalu masukkan volume infus sebesar 50 ml dengan menekan “055” dan tampilan pada LCD menunjukkan 75 tetesan.

3. Mulai perhitungan mundur tetesan pada LCD dengan menekan tombol “2” pada keypad sebagai tombol start.

4. Buka pengaturan tetesan (sedikit lebih cepat).

5. Tunggu sampai batas jumlah tetesan pada display LCD menunjukkan 0 (nol) tetesan.

4. Saat display LCD menunjukkan jumlah 0 tetesan, maka LED warna kuning padam dan buzzer menyala.
Tabel 6. Hasil Pengujian Infus Akan Habis

	Jumlah Tetesan pada LCD
	Vo Pendeteksi Tetesan (V)
	Kondisi LED warna Kuning
	Status

Tetesan
	Kondisi Buzzer

	75
	1,02
	Nyala
	Menetes
	Padam 

	65
	1,01
	Nyala
	Menetes
	Padam

	55
	1,05
	Nyala
	Menetes
	Padam

	45
	1,02
	Nyala
	Menetes
	Padam

	35
	1,01
	Nyala
	Menetes
	Padam

	25
	1,05
	Nyala
	Menetes
	Padam

	15
	1,07
	Nyala
	Menetes
	Padam

	10
	1,02
	Nyala
	Menetes
	Padam

	5
	1,02
	Nyala
	Menetes
	Padam

	0
	0,180
	Padam 
	Tidak Menetes
	Nyala

	


Pada hasil pengujian Tabel 6. dilakukan berdasarkan jumlah tetesan yang ditampilkan pada LCD. Terdapat 10 data yang diujikan pada Tabel 6. Pada saat jumlah tetesan pada LCD sebanyak 75 tetesan hingga 5 tetesan, kondisi LED warna kuning menyala dan kondisi buzzer masih mati, lalu saat jumlah tetesan pada LCD sebanyak 0 (nol) tetesan maka kondisi LED warna kuning pun mati dan kondisi buzzer menyala. Hasil pengujian ini pun sesuai dengan program yang dibuat yang terdapat pada mikrokontroler dan juga tujuan awal dari alat yang dirancang.
3.4  Pengujian Respon Tetesan

Untuk menguji bahwa alat ini dapat menghitung jumlah tetesan dengan tepat maka dilakukan pengujian dengan cara membandingkan jumlah tetesan yang dikeluarkan dengan jumlah tetesan hasil perhitungan yang ditampilkan pada LCD. Berikut ini adalah langkah – langkah yang harus dilakukan untuk menguji respon tetesan dari sensor infra merah :

1. Pastikan bahwa tetesan terdeteksi oleh sensor infra merah dengan memperhatikan nyala LED indikator tetesan.

2. Buka perlahan pengaturan tetesan.

3. Siapkan sebuah gelas kimia untuk mengukur cairan infus yang keluar dari tabung infus.

4. Buka perlahan pengatur kecepatan tetesan hingga jumlah cairan yang dikeluarkan sesuai dengan Tabel 6.

5. Catat jumlah tetesan yang ditampilkan pada LCD.

6. Lakukan kembali langkah 4 untuk jumlah tetesan yang lebih banyak sesuai dengan Tabel 7.

7. Semua sampel banyaknya tetesan yang dikeluarkan dilakukan maksimal 1 menit.
Tabel 7. Data Pengujian Respon Tetesan

	Volume cairan infus yang dikeluarkan (max 1 menit) (ml)
	Konversi ke tetesan (tetes)
	Hasil Counting pada LCD

	1
	15
	15

	2
	30
	30

	3
	45
	45

	4
	60
	60

	5
	75
	75

	6
	90
	90

	7
	105
	105

	8
	120
	120

	9
	135
	135

	10
	150
	150

	15
	225
	225

	17
	255
	255


Pada Tabel 7. data yang diambil adalah jumlah volume cairan infus maksimum yang dikeluarkan selama ±1 menit. Jumlah volume cairan infus maksimumnya adalah 17 ml dengan perincian yang dapat dilihat pada Tabel 7. Dapat dilihat bahwa tetesan yang dihitung dengan hasil perhitungan yang ditampilkan pada LCD adalah sama maka pengujian akurasi sensor infra merah dalam mendeteksi tetesan membuktikan bahwa alat ini dapat memonitor banyaknya tetesan dengan tepat.
[image: image1.png]300

250 ’}
200

150 =—Volume cairan
infus yang
100 dikeluarkan (max 1
50 menit) (ml)
0 -

123456 7 8 9101112





Gambar 8. Grafik Data Pengujian Respon Tetesan

Gambar 8. merupakan gambar grafik yang menunjukkan perhitungan tetesan sebenarnya dan juga perhitungan tetesan yang ditampilkan pada LCD sama jumlahnya secara real time.

3.5  Pengujian Buzzer
Pada perangkat keluaran/output terdapat buzzer yang berfungsi untuk memberikan informasi berupa bunyi ketika tidak adanya tetesan pada chamber dan cairan infus akan habis (sisa ±50 ml). Pengujian pada buzzer dengan mengukur tingkat kebisingan buzzer menggunakan Sound Level Meter (SLM) lebih besar daripada tingkat kebisingan di rumah sakit sehingga penggunaan buzzer pada alat monitoring infus set sangat efektif. Meskipun keadaan di ruangan perawat sangat ramai akan tetapi suara buzzer masih terdengar.
4. KESIMPULAN

Setelah melakukan pengujian dan analisa pada seluruh blok rangkaian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Agar tetesan dapat dideteksi oleh sensor infra merah maka pemancar, penerima, dan chamber harus ditempatkan dalam satu garis lurus 

2. Sensor infra merah dengan menggunakan photodioda dapat mendeteksi adanya tetesan pada chamber ruang tetesan infus karena responsibilitas photodioda dalam mendeteksi cahaya infra merah lebih baik dibandingkan phototransistor.

3. Sensor Infra merah dapat mendeteksi tetesan cairan infus dengan melihat adanya perbedaan tegangan output sensor pada saat dilewati tetesan dan tidak dilewati tetesan. Pada saat dilewati tetesan tegangan output yang dihasilkan adalah sebesar 1,02 V, sedangkan saat sensor tidak dilalui tetesan tegangan output yang dihasilkan adalah sebesar 180 mV. 

4.  Alat monitoring infus yang telah direalisasikan dapat memenuhi spesifikasi yang diharapkan yaitu alat dapat mendeteksi tetesan dan menampilkan jumlah tetesan sebenarnya secara real time pada LCD secara terus-menerus sehingga kecepatan tetesan dapat dimonitor dengan baik. Maksimal kecepatan tetesan yang dapat terdeteksi adalah ± 255 tetes / menit sedangkan kecepatan tetesan paling cepat pada penggunaan infus intravena adalah sebesar 125 tetes/menit yaitu ketika cairan infus harus habis dalam waktu 1 jam. Dengan demikian alat ini dapat memenuhi kecepatan tetesan untuk pemberian cairan infus paling cepat yaitu dalam waktu 1 jam.

5. Alat monitoring infus set ini direalisasikan sebanyak dua unit untuk memperlihatkan bahwa alat ini dapat digunakan untuk dua orang pasien rawat inap.

6. Suara yang dihasilkan buzzer masih terdengar jelas dengan nilai tingkat kebisingan sebesar 73 dB dan tidak berbahaya bagi pendengaran perawat berdasarkan nilai ambang tingkat kebisingan meskipun keadaan di ruangan perawat dalam kondisi ramai.
dAFTAR rujukan
Boylestad, Robert. L ;Nashelky, Louis. Electronic Devices and Circuit Theory. Prentice Hall Inc.

Wahyudin, Didin.(2008).“BELAJAR MUDAH DENGAN BAHASA BASIC MENGGUNAKAN BASCOM-8051 UNTUK MIKROKONTROLER ATMEGA8535”. Yogyakarta : ANDI.

Falat, Jati.(2006). “REALISASI MONITORING LEVEL CAIRAN INFUS PADA PASIEN RAWAT INAP BERBASIS PC”. Bandung : Politeknik Negeri Bandung.

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2011/02/17/diduga-terlambat-tambahinfus-bayi meninggal-di-rumah-sakit, diakses pada tanggal 6 Mei 2014.

Tim Lab Mikroprossesor Elektronika.(2006). “Pemrograman Mikrokontroler AT89S51 dengan C/C++ dan Assembler”. Yogyakarta : ANDI.



Bagian ini sengaja Dikosongkan








Jurnal ELKOMIKA Itenas –2
Jurnal ELKOMIKA Itenas –1

